恒温恒湿试验箱操作规程

1目的规范恒温恒湿试验箱的使用。

2适用范围

适用于电路技术应用中心的具体操作者。

3相关文件

恒温恒湿试验箱《操作手册》。

4职责

操作者在使用过程中应严格按本“操作规程”进行操作，以保证设备状况良好，并进行相关维护。

5程序内容

5.1打开恒温恒湿试验箱（以下简称试验箱）的箱门，将试验样品置于试验箱内的样品架上，

要确保试样离箱壁有一定距离以及试样周围的空气流通。

5.2检查试验箱右下角积水筒水位是否超过3/5，若少于3/5 则拉出水位表上方加湿水盒进行加水。试验过程中要不时检查积水箱内水位情况，以保证试验时有充足的水供应。

5.3合上空开开关（请勿湿手），再把试验箱右侧面的总电源合上，此时会听到“嘀”的一声，

过一会进入操作画面点左上角“返回”到功能选择画面。

5.4 功能选择目录画面中 操作设定选择（程序控制、定值控制）、

5.5 试验方法：本恒温恒湿试验箱提供两种试验方法：定值运行和程序运行。

5.5.1定值运行的操作：a）在模式选择画面下选择“定值设定”，进入“定值设定”画面后选择“设置”进入设置画面，在“温度设定值”和“湿度设定值”方框中输入试验所需的实际温度值和湿度值。

b）点左上角“返回”按钮，回到定值设定画面上选择“运行”，弹出（确认是否开始

定值运行）对话框，选择“确认”即开始定值运行。

5.5.2

程序运行的操作：

a）在监视画面下选择“程序运行”，进入“程序运行”画面→点“编辑”→进入程式选择画面→点“编辑”→进入程式编辑画面→点“增加”→输入新增的程序名。

b）在时间、温度值、湿度值、温度等待、湿度等待、循环次数方框内输入试验所需的实际值。

c）点左上角“返回”→回到目录选择画面→选择要运行的程序名→点“确定”→弹出（是否更换）对话框→点“确定”自动返回程序运行画面→点“运行”→弹出（确认是否开始程序运行）对话框→点“确认”即开始程序运行。

5.7试验时操作面板有“照明”按钮，打开则可以观察试验区内的情况，以便观察。

5.8 运行停止后把试验箱右侧的总电源和墙上属于试验箱的闸门开关先后拨下。

5.9 打开试验箱的箱门，取试验样品时人不要对着门口，以免被热气喷伤。

5.10 每次试验前、后都应清洁试验箱的试验区，尽力使试验区在任何时候都保持清洁。

6恒温恒湿试验箱注意事项

6.1本设备必须在室内温度小于+28度使用，注意室内通风良好

6.2在安装使用前本设备注意电源相序及本设备功率

6.3本设备在低温运行48小时，必须运行2小时高温（60度），给本设备除霜。

6.4本设备运行高温时，打开箱门时请注意，以防被烫伤。

6.5本设备低温运行中不得频繁打开箱门

6.6本设备不得用于易燃易爆进行测试

6.7每月更换水，并清洗一次，清洗时先用肥皂水擦拭即可。

6.8每6个月换湿度布一次。

6.9．检查水箱中是否有水，水位在水箱的2/3处下方（必须使用蒸馏水或纯水）。

6.10．检查湿球纱布是否悬挂于湿球传感器上。

6.11．当实际温度、湿度与设定值有误差时，要及时更换传感器上纱布，确保仪器运转准确。